## teaching_kb
experiment_code | experiment_name | content | kb_type | sectionKey | keywords
newton_rings | 牛顿环法测定平凸透镜曲率半径 | # 牛顿环法测定平凸透镜曲率半径 ## 一、实验目的与原理 掌握 JCD-3 读数显微镜的基本结构、调焦方法与读数方法。 观察平凸透镜与平板玻璃之间空气薄膜产生的牛顿环等厚干涉现象。 通过测量多级暗环直径，计算平凸透镜的曲率半径。钠黄光波长取 λ = 589.3 nm。 牛顿环实验测量的是同一级暗环左右两侧位置差得到的圆环直径。选择第 m 级与第 n 级暗环，利用两环直径平方差可以消去接触点位置误差，计算曲率半径 R。 曲率半径公式：R = (Dₘ² - Dₙ²) / [4(m - n)λ] 式中，Dₘ 和 Dₙ 分别为第 m、n 级暗环直径；m 与 n 为暗环级数；λ 为钠黄光波长。实际处理中通常取 ¦m - n¦ ≥ 5，并测量 5-10 组数据。 ### 1. 仪器摆放与光路装调 将 JCD-3 读数显微镜平稳放置，把牛顿环器件置于工作台上，并用压片压紧。 肉眼观察并移动器件，使牛顿环中心接触点大致位于物镜正下方。 旋转底座下方反光镜的旋轮，使反光镜向内翻转收起，避免下方反射光进入视场形成杂散光。 在物镜组上安装可调式 45° 半反镜组，将钠光灯水平放在半反镜侧面，使钠光照射到半反镜上。 如使用示教系统，取下原目镜，依次安装固定座、连接杆、变焦镜头与 CCD 摄像机；接好 HDMI 线和 12V 电源，开机后调节固定座与镜头位置，使监视器出现清晰画面。镜头到目镜出光面距离以约 5-7 mm 为宜。 ### 2. 目镜视度调节与粗调成像 旋转目镜，先让十字分划板或叉丝在眼中非常清晰。 缓慢转动调焦手轮，使镜筒自下向上抬升，一边观察目镜或监视器，一边寻找牛顿环干涉圆环。 微调 45° 半反镜角度，使单色光近似垂直向下入射，直至圆环亮度较均匀、条纹轮廓清楚。 平移工作台，把中心暗斑调整到视场中央附近。 ### 3. 测量暗环直径 确认测量的是圆环直径而不是弦长，显微镜竖叉丝应与圆环相切，移动方向应沿圆环直径方向。 选择两组环序数差较大的暗环，一般使 ¦m - n¦ ≥ 5。 向同一个方向旋转测微鼓轮，使显微镜移动到牛顿环中心左侧，并越过最高级待测暗环若干圈，以预先消除齿轮间隙。 继续同向转动鼓轮，使竖叉丝依次与第 m、m-1、……、n 级暗环左侧相切，每对准一环就记录一次读数。读数由主尺整数毫米和测微鼓轮小数读数组成，鼓轮最小分度为 0.01 mm。 不反转鼓轮，继续同向移动，使显微镜跨过中心到达圆环右侧，再按 n、……、m-1、m 的顺序依次与同级暗环右侧相切并记录读数。 同一级暗环的右侧读数与左侧读数之差即为该级暗环直径 D。 ### 4. 数据处理 根据各暗环左右两侧读数求出对应直径 Dₘ、Dₙ。 逐组计算 Dₘ² - Dₙ²，并代入曲率半径公式。 对多组 R 求平均值，必要时计算不确定度。 ### 5. 实验结束整理 关闭钠光灯、监视器与 CCD 电源。 取下牛顿环器件，盖好镜头盖。 整理线缆和附件，使仪器恢复原位。 ## 三、本实验专项注意事项 调焦时应让镜筒由低处向高处移动，禁止向下压近牛顿环装置，以免物镜撞坏玻璃。 测量时尽量选清晰、规则的暗环，不把中心暗斑当作测量环，避开磨损、畸变或不完整的圆环。 测微鼓轮全程保持同一方向转动；中途反向会引入空程差，超过位置时需继续同向转动后重新测量。 45° 半反镜的角度会影响照明均匀性；若圆环半边亮半边暗，应微调半反镜角度。 底座反光镜应向内收起，避免底部杂散光抬高背景亮度、降低干涉条纹对比度。 不得用手触碰光学表面，也不要调整牛顿环装置上的压紧螺丝，以免改变空气膜厚度。 叉丝应与暗环相切并沿直径方向测量；若叉丝穿过圆环内部，测得的是弦长，会造成原理性误差。 ## 附录：示教 CCD 与通用课堂警示 附录一 MKS-NHY 示教 CCD 系统操作要点 关闭普通目镜观察方式，拆下原目镜和锁紧圈。 将固定座套入目镜筒并锁紧螺丝，使 CCD 方向与目镜内十字分划板方向匹配。 依次装好连接杆和变焦镜头，镜头到目镜出光口距离保持约 5-7 mm，以便获得满屏画面。 接入 HDMI 线到监视器，用 12V 电源给摄像机供电并开机。 确认监视器画面比例为 16:9；若画面偏暗，可在相机设置中适当提高曝光或增益。 教师演示时，可将监视器画面外接投影设备，便于全班观察牛顿环和劈尖干涉图样。 CCD 示教系统注意事项 拆装摄像机和镜头时动作要轻，避免磕碰镜片。 镜头有灰尘只能用擦镜纸清洁，不能用手或普通纸巾擦拭。 镜头到目镜出光口距离过近会遮挡光路，过远可能出现黑圈或杂散光。 干涉图样偏暗时优先调相机曝光参数，不要强行调大光源亮度。 不要过度旋转变焦镜头，防止内部机构受损。 画面比例失调时，应调整摄像机输出比例，不要只改监视器显示模式。 不使用示教仪时盖好镜头盖，并放在干燥环境中保存。 附录二 通用课堂警示 所有光学镜片禁止用手触摸，清洁只允许使用擦镜纸。 松开锁紧手轮时必须托住相关部件，防止坠落损坏。 进行干涉实验时，底座反光镜应向内翻转收起。 测微鼓轮读数全程单向转动，禁止中途倒转。 调焦时镜筒只向上抬升，严禁向下压近样品或玻璃器件。 仪器 ¦ MKS-NHY 牛顿环仪器，含 JCD-3 读数显微镜与示教 CCD 系统。 配套器件 ¦ 牛顿环组件、空气劈尖、钠光灯、45° 可调半反镜组、擦镜纸等。 通用提醒 ¦ 测微鼓轮读数时保持单向转动，避免空程差；底座下方反光镜向内翻转收起，减少杂散光；光学表面只能用擦镜纸清洁。 注意事项：安装与移动牛顿环器件时不要触摸透镜和平板玻璃的光学表面，灰尘只能用擦镜纸轻拭；不要随意拧动牛顿环上的压紧螺丝。 注意事项：调焦时严禁让镜筒向下压近牛顿环玻璃，防止物镜撞击并压碎镜片。 注意事项：测量过程中不能反向回转测微鼓轮；若转过头，应继续同向多转一段后重新对准和读数。 注意事项：压片只需压稳劈尖装置，不要用力过大；压力过大会改变玻璃间空气楔角，使条纹间距发生变化。 注意事项：条纹偏斜时优先调劈尖夹座，不要旋转显微镜本体，以免改变显微镜移动方向与条纹几何关系。 注意事项：数条纹时不要重复或漏数；若起点、终点落在条纹中间，该条纹不计入条纹数。 注意事项：应先看清十字叉丝，再调清样品像；若顺序颠倒，容易出现读数时叉丝或样品不清晰的问题。 | teaching | newton_rings | 牛顿环 曲率半径 暗环直径 JCD-3 空程差 半反镜 钠黄光 R=(D_m²-D_n²)/[4(m-n)λ]
air_wedge_thickness | 空气劈尖干涉测量薄片厚度 | # 空气劈尖干涉测量薄片厚度 ## 一、实验目的与原理 观察空气劈尖形成的等厚干涉直条纹。 掌握利用劈尖干涉条纹测量微小厚度的方法。 根据劈尖棱边到薄片的距离、选定区间长度和条纹数计算薄片厚度 d。 空气劈尖由两片玻璃夹出微小楔角，入射单色光在空气膜上下表面反射后产生等厚干涉条纹。测得劈尖棱边到薄片的总距离 L、选取的一段区间长度 L′ 以及该区间中的条纹数 n′ 后，可计算薄片厚度。 薄片厚度公式：d = (L / L′) · (n′λ / 2) 式中，L 为玻璃交棱到薄片处的距离；L′ 为测量选取的一段长度；n′ 为该区间 L′ 内的条纹数；λ 为钠黄光波长。 ### 1. 器件安放与光路调节 从工作台上取下牛顿环组件，放上空气劈尖装置，并用压片压稳。 肉眼观察并调整劈尖，使劈尖棱边大致与显微镜叉丝水平方向平行。 继续使用 45° 半反镜组，钠光灯从侧向照射半反镜，底座反光镜仍向内收起。 若使用示教系统，开启 CCD 与监视器，确认画面正常。 ### 2. 调焦与条纹校正 先调节目镜视度，使十字叉丝清晰。 再转动调焦手轮，使镜筒向上抬升，直到视场中出现空气劈尖的平行直干涉条纹。 若条纹相对水平叉丝倾斜，调节劈尖夹座上的四颗固定螺钉，转动劈尖，使干涉条纹与水平叉丝平行。 微调 45° 半反镜角度，使整个视场内条纹亮度尽量均匀。 劈尖干涉条纹可能略显虚化，这是仪器观察中的正常现象。 ### 3. 测量数据采集 转动测微鼓轮，在视场中选取一段清晰条纹区间，记录区间起点读数 x₁ 和终点读数 x₂，计算 L′ = ¦x₂ - x₁¦。 在该区间内数出暗纹或明纹的条纹数 n′。应统一选暗纹或统一选明纹，不能混用。 移动显微镜到劈尖棱边位置，读取棱边读数 x棱。 继续移动到薄片所在位置，读取薄片位置读数 x片，计算 L = ¦x片 - x棱¦。 全部移动和读数应保持测微鼓轮同一转向，不中途倒转，以减小空程差影响。 重复测量 5 次，获得多组 L、L′ 和 n′。 ### 4. 计算薄片厚度 将每组数据代入薄片厚度公式，分别求出 d。 对多次测量结果求平均值，必要时分析不确定度或相对误差。 ### 5. 仪器复原 关闭光源、CCD 与监视器电源。 取下空气劈尖装置并妥善放置。 整理附件、线缆和显微镜，使实验台恢复整洁。 ## 三、本实验专项注意事项 空气劈尖条纹对比度偏低、画面略虚属于正常情况，不必反复大幅度调焦。 校正条纹方向时应调节劈尖夹座四颗螺钉，而不是旋转显微镜主体。 计数 n′ 时应统一数暗纹或明纹，起终点在条纹中间时不计入该条纹。 不要用力按压劈尖压片，避免改变空气楔角。 测量 L 时，棱边和薄片边缘可能模糊，可选条纹刚消失或变化明显的位置作为读数标记。 测微鼓轮保持单向转动；超过目标位置时不要倒退，应同向多转后重新对准。 实验结束后不要随意拆开劈尖，防止玻璃表面沾染指纹和油污。 ## 附录：示教 CCD 与通用课堂警示 附录一 MKS-NHY 示教 CCD 系统操作要点 关闭普通目镜观察方式，拆下原目镜和锁紧圈。 将固定座套入目镜筒并锁紧螺丝，使 CCD 方向与目镜内十字分划板方向匹配。 依次装好连接杆和变焦镜头，镜头到目镜出光口距离保持约 5-7 mm，以便获得满屏画面。 接入 HDMI 线到监视器，用 12V 电源给摄像机供电并开机。 确认监视器画面比例为 16:9；若画面偏暗，可在相机设置中适当提高曝光或增益。 教师演示时，可将监视器画面外接投影设备，便于全班观察牛顿环和劈尖干涉图样。 CCD 示教系统注意事项 拆装摄像机和镜头时动作要轻，避免磕碰镜片。 镜头有灰尘只能用擦镜纸清洁，不能用手或普通纸巾擦拭。 镜头到目镜出光口距离过近会遮挡光路，过远可能出现黑圈或杂散光。 干涉图样偏暗时优先调相机曝光参数，不要强行调大光源亮度。 不要过度旋转变焦镜头，防止内部机构受损。 画面比例失调时，应调整摄像机输出比例，不要只改监视器显示模式。 不使用示教仪时盖好镜头盖，并放在干燥环境中保存。 附录二 通用课堂警示 所有光学镜片禁止用手触摸，清洁只允许使用擦镜纸。 松开锁紧手轮时必须托住相关部件，防止坠落损坏。 进行干涉实验时，底座反光镜应向内翻转收起。 测微鼓轮读数全程单向转动，禁止中途倒转。 调焦时镜筒只向上抬升，严禁向下压近样品或玻璃器件。 仪器 ¦ MKS-NHY 牛顿环仪器，含 JCD-3 读数显微镜与示教 CCD 系统。 配套器件 ¦ 牛顿环组件、空气劈尖、钠光灯、45° 可调半反镜组、擦镜纸等。 通用提醒 ¦ 测微鼓轮读数时保持单向转动，避免空程差；底座下方反光镜向内翻转收起，减少杂散光；光学表面只能用擦镜纸清洁。 注意事项：安装与移动牛顿环器件时不要触摸透镜和平板玻璃的光学表面，灰尘只能用擦镜纸轻拭；不要随意拧动牛顿环上的压紧螺丝。 注意事项：调焦时严禁让镜筒向下压近牛顿环玻璃，防止物镜撞击并压碎镜片。 注意事项：测量过程中不能反向回转测微鼓轮；若转过头，应继续同向多转一段后重新对准和读数。 注意事项：压片只需压稳劈尖装置，不要用力过大；压力过大会改变玻璃间空气楔角，使条纹间距发生变化。 注意事项：条纹偏斜时优先调劈尖夹座，不要旋转显微镜本体，以免改变显微镜移动方向与条纹几何关系。 注意事项：数条纹时不要重复或漏数；若起点、终点落在条纹中间，该条纹不计入条纹数。 注意事项：应先看清十字叉丝，再调清样品像；若顺序颠倒，容易出现读数时叉丝或样品不清晰的问题。 | teaching | air_wedge_thickness | 空气劈尖 薄片厚度 条纹 棱边 L L' n' d=(L/L')(n'λ/2)
microscope_length_measurement | 读数显微镜微小长度直接测量练习 | # 读数显微镜微小长度直接测量练习 ## 一、实验目的与原理 熟悉读数显微镜的机械结构、目镜视度调节与调焦方法。 掌握主尺和测微鼓轮的联合读数方法。 练习微小长度的直接测量，并理解空程差对读数的影响。 本实验用于训练学生熟悉 JCD-3 读数显微镜的观察、调焦、读数和单向测量方法，为牛顿环和空气劈尖干涉测量打基础。读数显微镜通过移动镜筒或工作台，使叉丝先后对准被测长度的起点与终点。两次读数之差即为被测长度。 长度公式：L = A′ - A 式中，A 为起点读数，A′ 为终点读数。主尺读整数毫米，测微鼓轮读小数部分；鼓轮最小刻度为 0.01 mm，实验中可估读到 0.001 mm。 ## 二、实验步骤 将刻尺、小孔样板或其他待测样品放在读数显微镜工作台上，并用压片压紧。进行普通长度观察时，底座反光镜可打开作为底部照明。 调节目镜，使十字分划板清晰；再转动调焦手轮，使样品像清晰。 转动棱镜室或调整观察角度，使观察更方便。 旋转工作台或调整样品方向，使被测长度方向与显微镜移动方向严格平行。 单向转动测微鼓轮，使竖叉丝对准被测起点，记录读数 A。 保持鼓轮转向不变，移动到被测终点并使竖叉丝对准终点，记录读数 A′。 计算被测长度 L = A′ - A；同一位置重复测量 6 次并求平均值。 ## 三、本实验专项注意事项 调焦时镜筒应由低向高移动，避免物镜撞击样品。 被测长度方向必须与显微镜移动导轨方向平行；若不平行，测得的是斜向长度，会大于真实长度。 读数时主尺读整数毫米，测微鼓轮读小数部分，并按要求估读到千分之一毫米。 每次测量鼓轮应单向旋转，可通过故意反向练习观察叉丝不动而读数变化的现象，从而理解空程差来源。 松开锁紧手轮时，应托住镜筒或接头轴部件，防止部件坠落碰伤仪器。 样品必须被压片压牢，若样品晃动，会直接造成测量误差。 ## 附录：示教 CCD 与通用课堂警示 附录一 MKS-NHY 示教 CCD 系统操作要点 关闭普通目镜观察方式，拆下原目镜和锁紧圈。 将固定座套入目镜筒并锁紧螺丝，使 CCD 方向与目镜内十字分划板方向匹配。 依次装好连接杆和变焦镜头，镜头到目镜出光口距离保持约 5-7 mm，以便获得满屏画面。 接入 HDMI 线到监视器，用 12V 电源给摄像机供电并开机。 确认监视器画面比例为 16:9；若画面偏暗，可在相机设置中适当提高曝光或增益。 教师演示时，可将监视器画面外接投影设备，便于全班观察牛顿环和劈尖干涉图样。 CCD 示教系统注意事项 拆装摄像机和镜头时动作要轻，避免磕碰镜片。 镜头有灰尘只能用擦镜纸清洁，不能用手或普通纸巾擦拭。 镜头到目镜出光口距离过近会遮挡光路，过远可能出现黑圈或杂散光。 干涉图样偏暗时优先调相机曝光参数，不要强行调大光源亮度。 不要过度旋转变焦镜头，防止内部机构受损。 画面比例失调时，应调整摄像机输出比例，不要只改监视器显示模式。 不使用示教仪时盖好镜头盖，并放在干燥环境中保存。 附录二 通用课堂警示 所有光学镜片禁止用手触摸，清洁只允许使用擦镜纸。 松开锁紧手轮时必须托住相关部件，防止坠落损坏。 进行干涉实验时，底座反光镜应向内翻转收起。 测微鼓轮读数全程单向转动，禁止中途倒转。 调焦时镜筒只向上抬升，严禁向下压近样品或玻璃器件。 仪器 ¦ MKS-NHY 牛顿环仪器，含 JCD-3 读数显微镜与示教 CCD 系统。 配套器件 ¦ 牛顿环组件、空气劈尖、钠光灯、45° 可调半反镜组、擦镜纸等。 通用提醒 ¦ 测微鼓轮读数时保持单向转动，避免空程差；底座下方反光镜向内翻转收起，减少杂散光；光学表面只能用擦镜纸清洁。 注意事项：安装与移动牛顿环器件时不要触摸透镜和平板玻璃的光学表面，灰尘只能用擦镜纸轻拭；不要随意拧动牛顿环上的压紧螺丝。 注意事项：调焦时严禁让镜筒向下压近牛顿环玻璃，防止物镜撞击并压碎镜片。 注意事项：测量过程中不能反向回转测微鼓轮；若转过头，应继续同向多转一段后重新对准和读数。 注意事项：压片只需压稳劈尖装置，不要用力过大；压力过大会改变玻璃间空气楔角，使条纹间距发生变化。 注意事项：条纹偏斜时优先调劈尖夹座，不要旋转显微镜本体，以免改变显微镜移动方向与条纹几何关系。 注意事项：数条纹时不要重复或漏数；若起点、终点落在条纹中间，该条纹不计入条纹数。 注意事项：应先看清十字叉丝，再调清样品像；若顺序颠倒，容易出现读数时叉丝或样品不清晰的问题。 | teaching | microscope_length_measurement | 读数显微镜 微小长度 A A' 空程差 L=A'-A 鼓轮

## 导入说明
说明
行数 | 每个实验 1 行，共 3 行
content | 整篇实验教学文档（目的、步骤、注意事项、附录），导入 Dify 时作为单文档
experiment_code | 元数据，报告助手检索时按此字段过滤
导入建议 | Excel 每行一条文档；分段策略选「按段落」或整段不二次切分